Załącznik nr 4 F

pulsoksymetr

## Parametry techniczne

Nazwa urządzenia / wersja: ...................................................................................

Producent i kraj pochodzenia: ................................................................................

Rok produkcji ( wymagane urządzenie fabrycznie nowe ): .......................................

Rok wprowadzenia do produkcji: ..........................................................................

Ilość pulsoksymetrów: 6 szt.

| Lp. | # Parametry wymagane | Wymogi graniczne | # Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ##### Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji: 2018 r. | TAK |  |
| 2. | Pulsoksymetr przenośny w kompaktowej obudowie | TAK |  |
| 3. | Umożliwia pomiar: - saturacji, - pulsu, - temperatury | TAK |  |
| 4. | Puloksymetr współpracuje z czujnikami SpO2 w technologii Nellcor. | TAK |  |
| 5. | Moduł temperatury ciała umożliwia pomiar ciągły. | TAK |  |
| 6. | Możliwość wyboru rodzaju pacjenta: dorosły, dziecko, noworodek. | TAK |  |
| 7. | Czytelny kolorowy wyświetlacz > 2,5” TFT | TAK |  |
| 8. | Zakres pomiarowy SpO2: - 35% ÷ 100% rozdzielczość 1%, dokładność w przedziale 70 ÷ 100%: - przy normalnych warunkach pomiaru ± 2%, - przy ruchu, niskiej perfuzji ± 3%. | TAK |  |
| 9. | Zakres pomiarowy PR: - 25 ÷ 250 uderzeń/minutę rozdzielczość 1bpm, dokładność pomiaru: - przy normalnych warunkach pomiaru ± 2 bpm, - przy ruchu, niskiej perfuzji ± 3 bpm. | TAK |  |
| 10. | Zakres temperatury: - 18 ÷ 45 °C rozdzielczość 0,1 °C, - dokładność pomiaru 0,1 °C. | TAK |  |
| 11. | Obrazowanie na ekranie pulsksymetru: - krzywej SpO2 PLETH, - wskaźnika akumulatora, - granic alarmowych. | TAK |  |
| 12. | Alarmy mierzonych parametrów: wizualne i dźwiękowe, ze wskazaniem na ekranie pulsoksymetru. | TAK |  |
| 13. | Alarm dźwiękowy braku lub błędu czujnika SpO2. | TAK |  |
| 14. | Regulacja poziomu głośności alarmu min. 5 poziomów oraz przycisk szybkiego wyciszania. | TAK |  |
| 15. | Pamięć umożliwiająca zapis mierzonych wartości parametrów – trendy tabelaryczne i graficzne. Możliwość sprawdzenia danych na ekranie pulsoksymetru lub przesłania danych do komputera. | TAK |  |
| 16. | Możliwość wpisania ID pacjenta oraz regulację okresu zapisu mierzonych wartości w zakresie: 1 ÷ 10 s. | TAK |  |
| 17. | Wymiary nie większe niż: 142 cm x 78 cm x 28 cm | TAK |  |
| 18. | Waga aparatu ( bez baterii i czujników ) max. 0,25 kg. | TAK |  |
| 19. | Zasilanie elektryczne: DC 4,0 ÷ 6,0 V lub 3,5 ÷ 4,2 V bateria litowa, - akumulatorowe 1800 mAh lub bateryjne 4xAAA. | TAK |  |
| 20. | Wyposażenie: - czujnik SpO2 dla dzieci – 1 szt., - czujnik temperatury do pomiaru powierzchniowego – 1 szt., - silikonowy pokrowiec ochronny ze statywem – 1 szt., - bateria Li-ion 1800 mAh – 1 szt., - przewód USB – 1 szt., - płyta z oprogramowaniem – 1 szt., - instrukcja w języku polskim – 1 szt. | TAK |  |
| 21. | Menu oraz instrukcje w języku polskim. | TAK |  |

- Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego

z w/w wymagań lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

2.    Oświadczamy, że oferowane  powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe,
       kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

3.    Dla potwierdzenia parametrów załączamy strony z oryginalnych katalogów producenta.

- W przypadku wątpliwości zobowiązujemy się w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego dostarczyć sprzęt do/celem potwierdzenia oferowanego parametru, brak dostarczenia  spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Podpis